## [GB-T15333-1994]绝缘用胶粘带电腐蚀试验方法

中华人民共和国国家标准

GB／T 15333—94

绝缘用胶粘带电腐蚀试验方法
Test method for electrolysis corrosion of electrical insulating adhesive tapes

　

1 主题内容与适用范围
    本标准规定了绝缘用胶粘带电腐蚀试验方法的试样制备、操作步骤和试验结果的计算。
    本标准适用于绝缘胶粘带的电腐蚀系数测定。
2 术语
    胶粘带电腐蚀系数——以裸铜线作电极，胶粘带上的胶粘剂作电解质，在规定条件下通电，阳极铜线产生氧化反应，阴极铜线产生还原反应。电解反应后，阳极铜线与阴极铜线的拉断力之比，称为胶粘带电腐蚀系数。
3 引用标准
    GB 3953 电工圆铜线
4 试验设备、装置和材料
4．1 直流稳压电源
    电源电压为250±5 V。为防止试验过程中可能引起的短路，电源应配有过电流自动报警及切断装置。
4．2 密闭玻璃容器
    带有绝缘密闭盖的玻璃容器，容积为5 L，高度约270 mm。密闭盖可由硬质绝缘板制成。
4．3 制样板
    制样板由硬质绝缘板制成，尺寸如图1所示。制样板的表面刻有两条间距为6 mm，深度为0．1 mm，宽度为0．2 mm的平行半圆槽。




4．4 滚压装置
    滚压装置如图2所示。压辊质量为2 000±50 g，辊轮表面应包覆厚6 mm，硬度为60±5度(邵尔A)的橡胶层。




4．5 拉力试验机
    试验机应使裸铜线的破坏负荷在满量程的15％～85％之间，应能保证夹持器的移动速度为100±5 mm／min，负荷最小分度在0．1 N以下。
4．6 电热鼓风恒温箱
    电热鼓风恒温箱应能使温度稳定在50±1 ℃范围内。
4．7 裸铜线
    裸铜线应符合GB 3953的规定，直径为0．18—0．20 mm。
4．8 醋酸纤维布
    应采用牌号为S9585的醋酸纤维布。
5 试样
5．1 试样的尺寸和组成如图3所示。




5．2 试样数量不少于7个。
6 试样制备
6．1 试样制备应在洁净的试验室中进行。
6．2 用洁净脱脂纱布蘸酒精或丙酮擦洗制样板，用蒸馏水漂洗醋酸纤维布，晾干后不能用手直接接触。
6．3 将长150 mm，宽25 mm已晾干的醋酸纤维布放于制样板中间部位，再在醋酸纤维布上面放置两根直径0．18～0．20 mm的裸铜线，裸铜线的两端用适宜的力使裸铜线拉直，放于制样板的平行半圆槽中，并用胶粘带将裸铜线固定在制样板上。
6．4 除去胶粘带的外面3—5层，取下长150 mm，宽25 mm的胶粘带，按图4所示的贴合方法，制成试样。然后用滚压装置沿裸铜线方向在制样板上来回滚压5次。滚压时应注意裸铜线不能扭曲，醋酸纤维布不能起皱。贴合时手不能直接接触贴合面，滚压后的试样应密合。
6．5 制成的试样长为150 mm，宽为25 mm。在试样的一端应保留足够长度的引线，以便与电源连接。




    注：绝缘胶粘带宽度小于10 mm时，应叠合到25 mm宽。叠合情况应在试验报告中注明。
7 试验步骤
7．1 将500 mL蒸馏水注入图5所示的玻璃容器中，然后把按第6章制备的试样吊入玻璃容器中，一根裸铜线接一电源正极，另一根裸铜线接电源负极。一对电极允许吊挂7个试样。试样在密闭玻璃容器中应呈自由状态，不得被容器中的蒸馏水沾湿，也不得与器壁接触，相互也不要接触。




7．2 将装有试样的玻璃容器放入温度已稳定在50±1 ℃的电热鼓风恒温箱中，放入时要小心，不要使玻璃容器中的蒸馏水沾湿试样。然后将直流稳压电源与密闭玻璃容器盖上的接线柱相连接。预热半小时接通电源并开始计算试验时间。试验电压为250±5 V，试验时间为20 h。

7．3 试验结束后，取出试样。小心地将胶粘带与醋酸纤维布剥开，取下裸铜线，并要区分阳极裸铜线和阴极裸铜线。
7．4 将取下的裸铜线两端用纸保护，再放入拉力试验机的夹持器中，分别测定阳极裸铜线和阴极裸铜线的拉断力。裸铜线的有效测试长度为100 mm(见图6)，夹持器移动速度为100±5 mm／min。




8 试验结果
    胶粘带电腐蚀系数按下式计算：




    式中：K——胶粘带电腐蚀系数；
          F+——阳极裸铜线拉断力，N；
          F-——阴极裸铜线拉断力，N。

    试验结果以7个试样的平均值、最大值和最小值表示，取二位有效数字，平均值大于1时取1。
9 试验报告
    试验报告应包括下列内容：
    a．胶粘带的规格、牌号制造者和制造日期；
    b．胶粘带所用的基材及胶粘剂类型；
    c．试验条件及试验日期；
    d．胶粘带电腐蚀系数的平均值、最大值和最小值；
    e．其他需要说明的内容。


    附加说明：
            本标准由中华人民共和国化学工业部提出。
            本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会归口。
            本标准由上海橡胶制品研究所负责起草。
            本标准起草人陈秀芬、赵可申。
            本标准发布实施时原部颁标准HG 4—1550—84《绝缘用胶粘带电腐蚀试验方法》予以废止。


国家技术监督局1994—12—22批准            1995—10—01实施